# 三轴电动振动试验台

# 技术规格书

一、 产品特点说明:

DEC -2000-21三轴电动式振动试验台是由恒定的磁场和位于磁场中通有一定交变电流的线圈相互作用而生出交变的激励力的原理，采用先进的机械结构和先进的工艺制作，主要特点为：磁路采用双磁路强磁场结构，动圈采用无骨架绕组，动圈支撑系统采用悬臂支架和空气弹簧支撑，功放采用先进的开关放大电路，系统保护功能齐全，采用智能式控制，冷却形式为强迫风冷。

本电动振动试验台各项技术指标均符合GB/T 13310-91《电动振动台技术条件》和企标Q/320502SN001-2007《DVC、DEC系列电动振动试验系统》的要求。

二、系统原理框图:

电源：AC380V±10%  50Hz  21kVA

# 三、 主要技术指标:

3.1、激 振 力： 正弦：19600N （2000kg.f）

随机：137200N  (1400kg.fRMS)

3.2、频 率 范 围 ：  垂直台：5Hz~3000Hz

3.3、额定加速度： 980m/s2（100g）

3.4、额 定 速 度 ： 1.85m/s

3.5、额 定 位 移 ： 51mm（p-p）

3.6、最 大 载 荷 ： 250kg

3.7、运动部件有效质量： 垂直台：18kg

3.8、电       源 ： 3相5线 380VAC±10% 50Hz

3.9、消 耗 功 率 ： 33kVA

3.10、连续工作时间： 8h

3.12、工 作 环 境 ：温度0~40℃

湿度≤90%RH（25℃）

3.13、保 护 功 能 ： 本系统具有12种自动保护联锁功能。

1）  电网过压保护                      5）  模块过热保护                 9）  系统故障保护

2）  电网欠压保护                      6）  输出过电流保护              10）  外接保护

3）  过位移保护                        7）  输出过电压保护             11）零信号保护（复位）

4）  台体过热保护                      8）  模块过电流保护              12）  漏电保护

以上各种保护功能均由数字线路控制，保护速率和效率高等特点,关键部件采用国外进口元器件，各项技术指标均占国内领先地位，达到国外近代水平。

四、各构成部分简要介绍:

# 4.1 、功率放大器  KA-21

4.1.1、开关功率放大器特点

开关功率放大器转换效率高，可靠性好，德仪设备是国内首家自己研制开发成功并批量生产的厂家。关键部件采用国外进口元器件，各项技术指标均占国内领先地位，达到国外近代水平。

4.1.2、主要技术指标

输 出 功 率：          21kVA

频 率 范 围：          5~3000Hz

信  噪  比：           ≥65dB

输入信号电压：         ≤1.2rms

输 入 阻 抗：          ≥15VkΩ

电       源：          AC 3相50Hz    380V±10%

冷 却 方 式：          强制风冷

4.1.3、开关功放工作原理方框图

# 4.2 、垂直台台体DEC-2000

# 4.2.1 、结构与特点：

DEC-2000是宽频带电动振动台，工作频率范围5~2500Hz，既可作正弦振动也可作随机振动，其结构是（1）由驱动线圈、骨架、台面构成活动系统；（2）活动系统的支撑导向系统；（3）磁路系统等部分组成。在活动系统支撑结构中采用了独特的摇臂式导向和轴向空气弹簧悬挂方式，因此具有横向负载强，波形精度高的特点，即使在额定负载下也能达到额定的51mmP-P位移值。

磁缸悬挂于耳轴结构上，可以垂直、水平90°旋转，因此很容易选择试验所需的振动方向。在耳轴结构里采用隔振弹簧和直线导向的悬挂方式，结构中的隔振装置消除了内外部振动相互干扰的影响。

# 4.2.2 、技术指标：

- 台  面  尺  寸 ：         φ280mm

- 轴方向的悬挂 ：         空气弹簧

（3）  隔  振  装  置 ：         多层橡皮

# 5、DVC-3随机振动控制测量仪

5.1、DVC-3随机振动控制测量系统的主要功能是作振动和冲击试验以及信号分析。DVC-3系统还能作半正弦波的完全弹性碰撞和后峰锯齿波的完全塑性碰撞的试验。

5.2、技术指标及功能

5.3、正弦控制测量系统技术指标及功能

5.3.1、频 率 范 围： 2-5000Hz

5.3.2、扫 频 方 式： 线性，对数

5.3.3、通  道  数：  1个独立通道

5.3.4、扫 频 速 率： 0.1-10oct/min

5.3.5、控 制 精 度： ±0.5dB

5.3.6、动 态 范 围： 78dB

5.3.7、控 制 方 式： 峰值、平均值、有效值、跟踪滤波

5.3.8、振 动 方 式： 定频、扫频（线性对数）、暂停、返回

5.3.9、振动曲线设置： 最多可设置32个交越点，并能按等位移、等速度、等加速度，任意设置

5.3.10、显 示 功 能： 可直接在屏幕上显示人机对话设置的振动试验曲线，在振动试验中能实时显示振动曲线，并5.3.11、不断地显示当时的误差dB数。

5.3.12、保 护 功 能： 具有超限报警、超极限自动停机、开路保护、低量级系统自检等多种保护功能

5.3.13、设 置 功 能： 人机对话设置的试验规范可以存盘，以便再次使用。

5.3.14、测 量 功 能： 0-200g分八档:1,2.5,5,10,25,50,100,200g量程自动转换。

5.3.16、信号形式及精度：正弦波，失真0.5%

5.4、随机控制测量系统技术指标及功能:

5.4.1、频 率 范 围:  100,200,400,500,1000,2000,4000,5000Hz

5.4.2、分  辩  率:   100,200,400,800线

5.4.3、驱动谱动态范围: 78dB

5.4.4、回 路 时 间:    2000Hz,400线单通道0.6秒

5.4.5、功率谱控制精度: ±1dB  (90%置信度)

5.4.6、RMS值控制精度: ±0.2dB

5.4.7、控 制 通 道: 1个独立通道

5.4.8、控 制 方 式: 平均值,最大值

5.4.9、谱 图 设 置: 可达32级,既能以PSD[(m.s-2)2/Hz], 又能以dB/oct设置

5.4.10、振 级 预 设: 具有-18dB,-15dB,-12dB,-9dB,-6dB,-3dB,0dB七种振级,每种振级的振动时间由用户设定。

5.4.11、升 级 方 式: 具有自动升级及手动升级两种工作方式。

5.4.12、显 示 功 能: 具有实时显示,打印功能。

5.4.13、数 据 处 理: 试验结束,自动将试验数据保存,便于用户进行后处理。

5.4.14、保 护 功 能：具有超限报警、开路保护及超极限自动停机

5.2.15、设 置 功 能：人机对话时设置的试验规范可以存盘，以便多次重复使用。

5.4.16、测 量 范 围：0-200g分八档:1,2.5,5,10,25,50,100,200g量程自动换档。

5.4.17、滤 波 形 式：可编程抗混滤波器（八档）通带0.2dB、阻带-55dB/oct。

5.4.18、信 号 形 式：真随机、伪随机。

5.4.19、DVC-3随机振动控制测量系统符合GB2423-82,MIL-STD-810D,MIL-781C,IEC68-2-84及国军标GBJ-150.16-86等规范中关于宽带随机振动高级再现试验要求。

# 5.4.20、正 弦 谱 线 数： 1-10段

5.4.21、脉 冲 时 间：  5-20ms

5.4.22、波       形：半正弦、三角、后峰锯齿波、方波

5.5、振动台垂直辅助台面TB-1212

在实际振动试验时，被试验品往往会大于电动台台面，这时就需要对原来的台面进行扩展，常用办法是安装一个辅助台面。 有些被试验产品需要特殊的安装，这就是要求有定制的夹具来满足这种安装。 上述两种情况都要满足一定的技术规范，如工作频率、台面重量、台面加速度、幅值均匀度和横向等，因此对这类台面或夹具都有较严格的要求。德仪设备制作的TB扩展台面及德仪设备制作的专用夹具，经过精密计算、精心设计，从结构、材料、制作工艺上保证用户获得所需的最优性能技术指标

- 形    状：   板状

- 上限频率：   350 Hz

- 质    量：    400 kg

- 尺    寸：    1200×1200 mm

- 材    质：铝镁合金

五、安装、调试及验收

本设备由卖方负责安装、调试，在设备到达买方项目现场，且买方通知卖方后的2日内，卖方负责安装

调试完毕，即达到买方正常使用要求。

六、包装及运输方式：

1、包装方式：木箱

2、运输方式：汽运

七、验收标准：

验收标准： 依据设备技术规格书要求。

八、备注：

1、免费运输、调试及培训

2、本设备实行三包，保修期壹年。

九、培训及售后服务

1、售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供现场讲

和技术咨询服务。

2、售后服务：产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用

维护

3、质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我

司为客户提供免费维修。

4、维修服务：我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修

务只收取元器件费。

5、服务迅捷：我公司承诺客户服务热线在接到客户咨询或维修等信息后2小时内做出回应,

维修服务在做出回应后４小时内安排人员到达现场(外地24小时到达现场)

厦门德仪设备有限公司

TEL：0592-5251436、5253673

FAX：0592-5253673

ＱＱ：641694652

网址： www.xmdeyi.com

E－mail: deyixm@163.com

# Text boxes

加速度传感器

随机振动控制仪

垂直台台体DEC-2000

功率放大器

KA-21

励 磁

DC 300V 23A

风 机 FJ-2000

信号输出

信号输入

脉宽

调制器

驱  动

数字功率

放大器

电 源

电 源

系统反馈

滤波器